## MR csere
|  | Mértékegység | Vállalkozói | Vállalkozói | Mennyiség | Vállalkozói | Vállalkozói
Kódszám | Tevékenység megnevezése |  | Anyagár | Munkadíj |  | Anyagár | Munkadíj
|  | M.e. | Ft/M.e. | Ft/M.e. |  | összesen | összesen
1-000 | Takarítási Munkák
1-000-001 | Napi takarítás | ó |  |  |  | 0 | 0
1-000-002 | Átadás előtti tiszta takarítás | m2 |  |  |  | 0 | 0
| Takarítás összesen |  |  |  |  | 0 | 0
1-001 | Bontási munkák
1-001-001 | RF kabin szükség szerinti megbontása | db |  |  |  | 0 | 0
1-001-002 | Homlokzati fal bontása 3*3 m | m2 |  |  |  | 0 | 0
1-001-003 | Válaszfal bontása 2 db 3*3 m | m2 |  |  |  | 0 | 0
1-001-004 | RF kabin belső burkolatának visszabontása (hangszigeteléssel) | m2 |  |  |  | 0 | 0
1-001-005 | Nyílászáró bontása | db |  |  |  | 0 | 0
1-001-006 | Állmennyezet bontása | m2 |  |  |  | 0 | 0
1-001-007 | Padlóburkolat bontása | m2 |  |  |  | 0 | 0
1-001-008 | Lámpatestek bontása RF kabinon belül | db |  |  |  | 0 | 0
1-001-009 | Elektromos hálózat elbontása | klt |  |  |  | 0 | 0
1-001-010 | Elektromos kapcsoló szekrény elbontása | db |  |  |  | 0 | 0
1-001-011 | Vízhűtő rendszer elbontása | klt |  |  |  | 0 | 0
1-001-012 | Légtechnikai rendszer szükség szerinti vissza bontása | klt |  |  |  | 0 | 0
1-001-013 | Régi quench cső elbontása | klt |  |  |  | 0 | 0
| Bontási mukák összesen |  |  |  |  | 0 | 0
1-002 | Ideiglenes létesítés
1-002-001 | Ideiglenes fólia fal készítése fa vázon | m2 |  |  |  | 0 | 0
1-002-002 | Beszállítási állványzat készítése 4*5 m mérettel | db |  |  |  | 0 | 0
1-002-004 | Daruzás biztosítása | db |  |  |  | 0 | 0
| Ideiglenes létesítés összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
1-003 | Építési munkák
1-003-001 | Homlokzati fal helyreállítása 3*3 m | m2 |  |  |  | 0 | 0
1-003-002 | Homlokzatburkolat helyreállítása | m2 |  |  |  | 0 | 0
1-003-003 | Válaszfalak helyreállítása 2*2 rtg gipszkartonból hangszigeteléssel | m2 |  |  |  | 0 | 0
1-003-004 | Gipszkarton borítás készítése RF kabinban oldalfalon fa vázra 5 cm hangszigetelés beépítésével csak antimágneses anyagok felhasználásával | m2 |  |  |  | 0 | 0
1-003-005 | Gipszkarton borítás készítése RF kabinban mennyezeten fa vázra 5 cm hangszigetelés beépítésével csak antimágneses anyagok felhasználásával | m2 |  |  |  | 0 | 0
1-003-006 | Nyílászáró visszaépítése szükséges segédanyagokkal | m2 |  |  |  | 0 | 0
1-003-007 | Padlóburkolat készítés antisztatikus burkolatból, 7 cm-es ivelt lábazattal | m2 |  |  |  | 0 | 0
1-003-008 | Padlóburkolat készítés vezetőképes burkolatból, 7 cm-es ivelt lábazattal | m2 |  |  |  | 0 | 0
1-003-009 | Padlókiegyenlítés 1-3 mm vastagságban melegburkolat alatt | m2 |  |  |  | 0 | 0
1-003-010 | Felület előkészítés, részmunkák belső festéseknél felület glettelése | m2 |  |  |  | 0 | 0
1-003-011 | Üvegszövet tapéta készítése oldalfalon | m2 |  |  |  | 0 | 0
1-003-012 | 2x műanyag mosható festés | m2 |  |  |  | 0 | 0
1-003-013 | Kerítés építése klímagép védelmére alapozással | m |  |  |  | 0 | 0
1-003-014 | Födémáttörés készítése 250mm átmérővel 30 cm vb födémbe gépészet részére | db |  |  |  | 0 | 0
1-003-015 | Tűzgátló lezárás födémáttöréseknél | db |  |  |  | 0 | 0
1-003-016 | Sittszállítás 0,5 m3-től 4m3-ig | m3 |  |  |  | 0 | 0
| Építési munkák összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
1-004 | Elektromos munkák
1-004-001 | RF kabinon belüli elektromos rendszerek kiépítése 16 db süllyesztett halogén spot4 dugalj elhelyezésével | klt |  |  |  | 0 | 0
1-004-002 | Technikai helyiség elektromos hálózat kiépítése 2 db 4*18 w fényforrás és 6 db dugalj kiépítésével | klt |  |  |  | 0 | 0
1-004-003 | Elektromos betápkábel felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása | m |  |  |  | 0 | 0
1-004-004 | Elektromos kapcsoló szekrény építése elvi kapcsolási rajznak megfelelően 250A mágneskapcsoló, 160A/30mA FI relé, távkapcsoló és vészleállító kiépítésével beépítésével. Betáplálási ponttól. | db |  |  |  | 0 | 0
1-004-005 | Szinti elosztó szekrény szükség szerinti átalakítása világítási rendszer és klíma berendezések bekötése miatt. 0,4 kV- os kapcsolószekrény szükség szerinti átalakítása MR betápkábel miatt 160a ről 250A történő átállás. | klt |  |  |  | 0 | 0
1-004-006 | MR berendezés bekötése elektromos szekrényből 5*75 mm2 keresztmetszetű kábel felhasználásával. | m |  |  |  | 0 | 0
1-004-007 | Világítási kapcsolók elhelyezése vezetékezéssel | db |  |  |  | 0 | 0
1-004-008 | Elektromos kábeltálca elhelyezése technikai helyiségben 300 mm széleséggel | m |  |  |  | 0 | 0
1-004-009 | Elektromos kábeltálca elhelyezése technikai helyiség és vezérlő között 150 mm széleséggel | m |  |  |  | 0 | 0
1-004-010 | Klíma berendezés üzemjelző rendsezere kiépítése | db |  |  |  | 0 | 0
1-004-011 | Kábelcsatorna kiépítése vezérlőben 200/70 osztott kivitelben | m |  |  |  | 0 | 0
1-004-012 | Gépészeti berendezések bekötése épületfelügyeleti rendszerbe | klt |  |  |  | 0 | 0
1-004-013 | Mérési jegyzőkönyvek elkészítése | db |  |  |  | 0 | 0
1-004-014 | Gépészeti berendezések bekötése | db |  |  |  | 0 | 0
| Elektromos munkák összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
1-005 | Gépészeti munkák
1-005-001 | Légtechnikai anemosztátok elhelyezése porszort aluminiumból | db |  |  |  | 0 | 0
1-005-002 | Légtechnikai vezeték kiépítése aluminiumból gyári hőszigeteléssel 200*200 mm keresztmetszettel | m |  |  |  | 0 | 0
1-005-003 | Légtechnikai rendszer összekötése RF kabin átvezető idomával előírások szerint kialakítva hőszigetelve | db |  |  |  | 0 | 0
1-005-004 | Légtechnikai vezeték bekötése meglévő rendszerbe 250 mm átmérőjű hőszigetelt csővel | m |  |  |  | 0 | 0
1-005-005 | 200 mm-es quench cső kiépítése saválló anyagból RF kabinon kívül és belül 5 cm hőszígeteléssel. | m |  |  |  | 0 | 0
1-005-006 | Technológiai hűtőgép alapozása | db |  |  |  | 0 | 0
1-005-007 | 80kW-os technológiai hűtőgép szállítása elhelyezése | db |  |  |  | 0 | 0
1-005-008 | Technológiai hűtőgőp gépészeti bekötése 2" hőszigetelt vezetékkel | m |  |  |  | 0 | 0
1-005-009 | 300 l-es puffer tartály telepítése hőszigetelve keringtető szivattyúval, szükség esetén hatósági engedélyekkel. | db |  |  |  | 0 | 0
1-005-010 | 7,5 kW-os beltéri fai-coil berendezés elhelyezése és bekötése technológiai hűtési körbe | db |  |  |  | 0 | 0
1-005-011 | 3,5 kW-os beltéri fai-coil berendezés elhelyezése és bekötése technológiai hűtési körbe | db |  |  |  | 0 | 0
| Gépészeti munkák összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
1-006 | Tervezés
1-006-001 | Orvostechnológiai terv készítése | db |  |  |  | 0 | 0
1-006-002 | Statikai terv készítése | db |  |  |  | 0 | 0
1-006-003 | Villamos gépész terv készítése | db |  |  |  | 0 | 0
1-006-004 | Megvalósulási terv készítése | db |  |  |  | 0 | 0
| Tervek összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
1-007 | RF Kalitka
1-007-001 | RF kalitka beszállítása, kiépítése az Mri berendezés körül. | db |  |  |  | 0 | 0
| RF kalitka összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
| Összesen |  |  |  |  | 0 | 0
| Anyag+Dij össz. | [5 empty] | 0
| ÁFA vetitési alap | [5 empty] | 0
| ÁFA 27 % | [5 empty] | 0
| Bruttó ÁR. | [5 empty] | 0

## CT csere (hidden)
|  | Mértékegység | Vállalkozói | Vállalkozói | Mennyiség | Vállalkozói | Vállalkozói
Kódszám | Tevékenység megnevezése |  | Anyagár | Munkadíj |  | Anyagár | Munkadíj
|  | M.e. | Ft/M.e. | Ft/M.e. |  | összesen | összesen
CT cseréje miatt szükséges átalakítási munkák
1-000 | Takarítási Munkák
1-000-001 | Napi takarítás | ó | 550 | 1300 | 120 | 66000 | 156000
1-000-002 | Átadás előtti tiszta takarítás | m2 | 550 | 1500 | 60 | 33000 | 90000
| Takarítás összesen |  |  |  |  | 99000 | 246000
1-001 | Bontási munkák
1-001-001 | Állmennyezet bontása | m2 | 0 | 3100 | 45 | 0 | 139500
1-001-002 | Padlóburkolat bontása | m2 | 0 | 1700 | 65 | 0 | 110500
1-001-003 | Technológiai alap helyének felvágása | m2 | 4500 | 18000 | 3 | 13500 | 54000
1-001-004 | Padlócsatorna nyomvonalának felvágása 400 mm széleséggel | m2 | 2100 | 10000 | 18 | 37800 | 180000
1-001-005 | Lámpatestek bontása vizsgáló téren belül | db | 0 | 1000 | 10 | 0 | 10000
1-001-006 | Elektromos hálózat elbontása | klt | 0 | 55000 | 1 | 0 | 55000
1-001-007 | Elektromos kapcsoló szekrény elbontása | db | 0 | 35000 | 1 | 0 | 35000
1-001-006 | Vízhűtő rendszer elbontása | klt | 65000 | 120000 | 1 | 65000 | 120000
| Bontási mukák összesen |  |  |  |  | 116300 | 704000
1-002 | Ideiglenes létesítés
1-002-001 | Ideiglenes fólia fal készítése fa vázon | m2 | 1300 | 2500 | 24 | 31200 | 60000
1-002-002 | Régi CT elszállítása és megsemmisítése | db | 1500000 | 0 | 1 | 1500000 | 0
1-002-003 | Daruzás biztosítása | db | 0 | 500000 | 1 | 0 | 500000
| Ideiglenes létesítés összesen: |  |  |  |  | 1531200 | 560000
1-003 | Építési munkák
1-003-001 | Alapozás készítése C20 betonnal | m2 | 65000 | 29500 | 3 | 195000 | 88500
1-003-002 | Betonacél elhelyezése alapba | kg | 395 | 650 | 300 | 118500 | 195000
1-003-003 | Padlócsatorna elhelyezése 300*100 mm keresztmetszettel | m | 39900 | 21000 | 15 | 598500 | 315000
1-003-004 | Padlóburkolat készítés antisztatikus burkolatból, 7 cm-es ivelt lábazattal | m2 | 8790 | 5600 | 20 | 175800 | 112000
1-003-005 | Padlóburkolat készítés vezetőképes burkolatból, 7 cm-es ivelt lábazattal | m2 | 8790 | 5600 | 45 | 395550 | 252000
1-003-006 | Padlókiegyenlítés 1-3 mm vastagságban melegburkolat alatt | m2 | 1190 | 980 | 65 | 77350 | 63700
1-003-007 | Felület előkészítés, részmunkák belső festéseknél felület glettelése | m2 | 390 | 710 | 267 | 104130 | 189570
1-003-008 | Üvegszövet tapéta készítése oldalfalon | m2 | 795 | 560 | 202 | 160590 | 113120
1-003-009 | 2x műanyag mosható festés | m2 | 560 | 1120 | 267 | 149520 | 299040
1-003-010 | Kerítés építése klímagép védelmére alapozással | m | 19800 | 10000 | 20 | 396000 | 200000
1-003-011 | Födémáttörés készítése 250mm átmérővel 30 cm vb födémbe gépészet részére | db | 0 | 35000 | 6 | 0 | 210000
1-003-012 | Tűzgátló lezárás födémáttöréseknél | db | 14300 | 7600 | 6 | 85800 | 45600
1-003-016 | Sittszállítás 0,5 m3-től 4m3-ig | m3 | 12800 | 3200 | 32 | 409600 | 102400
| Építési munkák összesen: |  |  |  |  | 1954340 | 1587430
1-004 | Elektromos munkák
1-004-001 | Vizsgáló helyiségen belüli elektromos rendszerek kiépítése 6 db süllyesztett 4*18w-os lámpa és 8 dugalj elhelyezésével | klt | 185000 | 65000 | 1 | 185000 | 65000
1-004-002 | Technikai helyiség elektromos hálózat kiépítése 2 db 4*18 w fényforrás és 6 db dugalj kiépítésével | klt | 155000 | 60000 | 1 | 155000 | 60000
1-004-003 | Elektromos betápkábel cserélye 5*50mm2 kiépítésével | m | 12980 | 6500 | 80 | 1038400 | 520000
1-004-004 | Elektromos kapcsoló szekrény építése elvi kapcsolási rajznak megfelelően 160A mágneskapcsoló, 125A/300mA FI relé, távkapcsoló és vészleállító kiépítésével beépítésével | db | 985000 | 250000 | 1 | 985000 | 250000
1-004-005 | Szinti elosztó szekrény szükség szerinti átalakítása világítási rendszer és klíma berendezések bekötése miatt | klt | 150000 | 45000 | 1 | 150000 | 45000
1-004-006 | 0,4 kV- os kapcsolószekrény szükség szerinti átalakítása CT betápkábel miatt 125a ről 200A történő átállás | klt | 250000 | 60000 | 1 | 250000 | 60000
1-004-007 | CT berendezés bekötése elektromos szekrényből 5*35 mm2 és 2*1,5 mm2 keresztmetszetű kábel felhasználásával. | m | 8741 | 4000 | 15 | 131115 | 60000
1-004-008 | Világítási kapcsolók elhelyezése vezetékezéssel | db | 12000 | 7000 | 4 | 48000 | 28000
1-004-009 | Elektromos kábelcsatorna elhelyezése 200*75 mm keresztmetszettel | m | 5200 | 3200 | 6 | 31200 | 19200
1-004-010 | Klíma berendezés üzemjelző rendsezere kiépítése | db | 100000 | 50000 | 1 | 100000 | 50000
1-004-011 | Gépészeti berendezések bekötése épületfelügyeleti rendszerbe | klt | 50000 | 30000 | 1 | 50000 | 30000
1-004-012 | Mérési jegyzőkönyvek elkészítése | db | 0 | 100000 | 1 | 0 | 100000
1-004-013 | Gépészeti berendezések bekötése | db | 15000 | 10000 | 3 | 45000 | 30000
| Elektromos munkák összesen: |  |  |  |  | 3168715 | 1317200
1-005 | Gépészeti munkák
1-005-001 | Légtechnikai anemosztátok szükség szerinti tisztítása | db | 2300 | 5000 | 8 | 18400 | 40000
1-005-006 | Technológiai hűtőgép alapozása | db | 150000 | 120000 | 1 | 150000 | 120000
1-005-007 | 30 kW-os technológiai hűtőgép szállítása elhelyezése | db | 3910000 | 340000 | 1 | 3910000 | 340000
1-005-008 | Technológiai hűtőgőp gépészati bekötése 2" hőszigetelt vezetékkel | m | 17500 | 7500 | 60 | 1050000 | 450000
1-005-009 | 50 l-es puffer tartály telepítése hőszigetelve keringtető szivattyúval | db | 1240000 | 340000 | 1 | 1240000 | 340000
1-005-010 | 5 kW-os beltéri fai-coil berendezés elhelyezése és bekötése technológiai hűtési körbe | db | 455000 | 65000 | 1 | 455000 | 65000
1-005-011 | 3,5 kW-os beltéri fai-coil berendezés elhelyezése és bekötése technológiai hűtési körbe | db | 385000 | 65000 | 2 | 770000 | 130000
| Gépészeti munkák összesen: |  |  |  |  | 7593400 | 1485000
1-006 | Tervezés
1-006-001 | Orvostechnológiai terv készítése | db |  | 400000 | 1 | 0 | 400000
1-006-002 | Sugárvédelmi terv készítése | db |  | 100000 | 1 | 0 | 100000
1-006-003 | Statikai terv készítése | db |  | 200000 | 1 | 0 | 200000
1-006-004 | Villamos gépész terv készítése | db |  | 150000 | 1 | 0 | 150000
1-006-005 | Megvalósulási terv készítése | db |  | 150000 | 1 | 0 | 150000
| Tervek összesen: |  |  |  |  | 0 | 1000000
| Összesen |  |  |  |  | 14918955 | 7198880
| Anyag+Dij össz. | [5 empty] | 22117835
| ÁFA vetitési alap | [5 empty] | 22117835
| ÁFA 27 % | [5 empty] | 5971815.45
| Bruttó ÁR. | [5 empty] | 28089650.45

## Angió csere (hidden)
|  | Mértékegység | Vállalkozói | Vállalkozói | Mennyiség | Vállalkozói | Vállalkozói
Kódszám | Tevékenység megnevezése |  | Anyagár | Munkadíj |  | Anyagár | Munkadíj
|  | M.e. | Ft/M.e. | Ft/M.e. |  | összesen | összesen
Angió cseréje miatt szükséges átalakítási munkák
1-000 | Takarítási Munkák
1-000-001 | Napi takarítás | ó | 550 | 1300 | 120 | 66000 | 156000
1-000-002 | Átadás előtti tiszta takarítás | m2 | 550 | 1500 | 60 | 33000 | 90000
| Takarítás összesen |  |  |  |  | 99000 | 246000
1-001 | Bontási munkák
1-001-001 | Állmennyezet bontása | m2 | 0 | 3100 | 80 | 0 | 248000
1-001-002 | Padlóburkolat bontása | m2 | 0 | 1700 | 80 | 0 | 136000
1-001-003 | Technológiai alap helyének felvágása | m2 | 4500 | 18000 | 3 | 13500 | 54000
1-001-004 | Padlócsatorna nyomvonalának felvágása 400 mm széleséggel | m2 | 2100 | 10000 | 24 | 50400 | 240000
1-001-005 | Lámpatestek bontása vizsgáló téren belül | db | 0 | 1000 | 15 | 0 | 15000
1-001-006 | Elektromos hálózat elbontása | klt | 0 | 55000 | 1 | 0 | 55000
1-001-007 | Elektromos kapcsoló szekrény elbontása | db | 0 | 35000 | 1 | 0 | 35000
1-001-008 | Hűtő rendszer elbontása | klt | 120000 | 300000 | 1 | 120000 | 300000
| Bontási mukák összesen |  |  |  |  | 183900 | 1083000
1-002 | Ideiglenes létesítés
1-002-001 | Ideiglenes fólia fal készítése fa vázon | m2 | 1300 | 2500 | 24 | 31200 | 60000
1-002-002 | Régi angió elszállítása és megsemmisítése | db | 500000 | 0 | 1 | 500000 | 0
1-002-003 | Daruzás biztosítása | db | 0 | 500000 | 1 | 0 | 500000
| Ideiglenes létesítés összesen: |  |  |  |  | 531200 | 560000
1-003 | Építési munkák
1-003-001 | Alapozás készítése C20 betonnal | m2 | 65000 | 29500 | 3 | 195000 | 88500
1-003-002 | Betonacél elhelyezése alapba | kg | 395 | 650 | 300 | 118500 | 195000
1-003-003 | Padlócsatorna elhelyezése 300*100 mm keresztmetszettel | m | 39900 | 21000 | 24 | 957600 | 504000
1-003-004 | Padlóburkolat készítés vezetőképes burkolatból, 7 cm-es ivelt lábazattal | m2 | 8790 | 5600 | 80 | 703200 | 448000
1-003-005 | Padlókiegyenlítés 1-3 mm vastagságban melegburkolat alatt | m2 | 8790 | 5600 | 80 | 703200 | 448000
1-003-006 | Felület előkészítés, részmunkák belső festéseknél felület glettelése | m2 | 1190 | 980 | 267 | 317730 | 261660
1-003-007 | Steril festés | m2 | 2210 | 1800 | 233 | 514930 | 419400
1-003-008 | 2x műanyag mosható festés | m2 | 1900 | 1180 | 34 | 64600 | 40120
1-003-009 | Gipszkarton nyomásálló állmennyezet építése | m2 | 29710 | 11000 | 80 | 2376800 | 880000
1-003-010 | Kerítés építése klímagép védelmére alapozással | m | 19800 | 10000 | 20 | 396000 | 200000
1-003-011 | Mennyezeti tartószerkezet készítése | kg | 3900 | 1000 | 750 | 2925000 | 750000
1-003-012 | Bútorozás steril | m2 | 55000 | 25000 | 22 | 1210000 | 550000
1-003-012 | Sittszállítás 0,5 m3-től 4m3-ig | m3 | 12800 | 3200 | 32 | 409600 | 102400
| Építési munkák összesen: |  |  |  |  | 9621060 | 4099580
1-004 | Elektromos munkák
1-004-001 | Vizsgáló helyiségen belüli elektromos rendszerek kiépítése 10 db süllyesztett 4*18w-os lámpa és 8 dugalj elhelyezésével | klt | 185000 | 65000 | 1 | 185000 | 65000
1-004-002 | Technikai helyiség elektromos hálózat kiépítése 4 db 4*18 w fényforrás és 6 db dugalj kiépítésével | klt | 155000 | 60000 | 1 | 155000 | 60000
1-004-003 | Elektromos betápkábel cserélye 5*50mm2 kiépítésével | m | 12980 | 6500 | 80 | 1038400 | 520000
1-004-004 | Elektromos kapcsoló szekrény építése elvi kapcsolási rajznak megfelelően 160A mágneskapcsoló, 2 db 63A/30mA FI relé, távkapcsoló és vészleállító kiépítésével beépítésével | db | 985000 | 250000 | 1 | 985000 | 250000
1-004-005 | Szinti elosztó szekrény szükség szerinti átalakítása világítási rendszer és klíma berendezések bekötése miatt | klt | 150000 | 45000 | 1 | 150000 | 45000
1-004-006 | 0,4 kV- os kapcsolószekrény szükség szerinti átalakítása CT betápkábel miatt 80 A ről 125 A történő átállás | klt | 250000 | 60000 | 1 | 250000 | 60000
1-004-007 | Angió berendezés bekötése elektromos szekrényből 2 db 5*35 mm2 és 2*1,5 mm2 keresztmetszetű kábel felhasználásával. | m | 8741 | 4000 | 15 | 131115 | 60000
1-004-008 | Világítási kapcsolók elhelyezése vezetékezéssel | db | 12000 | 7000 | 4 | 48000 | 28000
| Elektromos kábeltálca elhelyezése 300 mm széleséggel | m | 5960 | 3200 | 25 | 149000 | 80000
1-004-009 | Elektromos kábelcsatorna elhelyezése 200*75 mm keresztmetszettel | m | 15000 | 8500 | 6 | 90000 | 51000
1-004-010 | Klíma berendezés üzemjelző rendsezere kiépítése | db | 100000 | 50000 | 1 | 100000 | 50000
1-004-011 | Gépészeti berendezések bekötése épületfelügyeleti rendszerbe | klt | 50000 | 30000 | 1 | 50000 | 30000
1-004-012 | Mérési jegyzőkönyvek elkészítése | db | 0 | 100000 | 1 | 0 | 100000
1-004-013 | Gépészeti berendezések bekötése | db | 15000 | 10000 | 3 | 45000 | 30000
| Elektromos munkák összesen: |  |  |  |  | 3376515 | 1429000
1-005 | Gépészeti munkák
1-005-001 | Steril légtechnika kialakítása | klt | 3500000 | 1200000 | 1 | 3500000 | 1200000
1-005-002 | Technológiai hűtőgép alapozása | db | 150000 | 120000 | 1 | 150000 | 120000
1-005-003 | 30 kW-os technológiai hűtőgép szállítása elhelyezése | db | 3910000 | 340000 | 1 | 3910000 | 340000
1-005-004 | Technológiai hűtőgőp gépészati bekötése 2" hőszigetelt vezetékkel | m | 17500 | 7500 | 60 | 1050000 | 450000
1-005-005 | 150 l-es puffer tartály telepítése hőszigetelve keringtető szivattyúval | db | 2100000 | 310000 | 1 | 2100000 | 310000
1-005-006 | Steril légkezelő berendezés telepítése 2200 m3/h teljesítménnyel | db | 3850000 | 500000 | 1 | 3850000 | 500000
1-005-007 | 7,5 kW-os beltéri fai-coil berendezés elhelyezése és bekötése technológiai hűtési körbe | db | 490000 | 65000 | 1 | 490000 | 65000
1-005-008 | 3,5 kW-os beltéri fai-coil berendezés elhelyezése és bekötése technológiai hűtési körbe | db | 385000 | 65000 | 2 | 770000 | 130000
| Gépészeti munkák összesen: |  |  |  |  | 15820000 | 3115000
1-006 | Tervezés
1-006-001 | Orvostechnológiai terv készítése | db |  | 400000 | 1 | 0 | 400000
1-006-002 | Sugárvédelmi terv készítése | db |  | 100000 | 1 | 0 | 100000
1-006-003 | Statikai terv készítése | db |  | 200000 | 1 | 0 | 200000
1-006-004 | Villamos gépész terv készítése | db |  | 300000 | 1 | 0 | 300000
1-006-005 | Megvalósulási terv készítése | db |  | 200000 | 1 | 0 | 200000
| Tervek összesen: |  |  |  |  | 0 | 1200000
| Összesen |  |  |  |  | 30267225 | 12126330
| Anyag+Dij össz. | [5 empty] | 42393555
| ÁFA vetitési alap | [5 empty] | 42393555
| ÁFA 27 % | [5 empty] | 11446259.85
| Bruttó ÁR. | [5 empty] | 53839814.85

## Átvilágító Rtg csere (hidden)
|  | Mértékegység | Vállalkozói | Vállalkozói | Mennyiség | Vállalkozói | Vállalkozói
Kódszám | Tevékenység megnevezése |  | Anyagár | Munkadíj |  | Anyagár | Munkadíj
|  | M.e. | Ft/M.e. | Ft/M.e. |  | összesen | összesen
Átvilágító Rtg cseréje miatt szükséges átalakítási munkák
1-000 | Takarítási Munkák
1-000-001 | Napi takarítás | ó | 550 | 1300 | 120 | 66000 | 156000
1-000-002 | Átadás előtti tiszta takarítás | m2 | 550 | 1500 | 60 | 33000 | 90000
| Takarítás összesen |  |  |  |  | 99000 | 246000
1-001 | Bontási munkák
1-001-001 | Állmennyezet bontása | m2 | 0 | 3100 | 45 | 0 | 139500
1-001-002 | Padlóburkolat bontása | m2 | 0 | 1700 | 65 | 0 | 110500
1-001-003 | Technológiai alap helyének felvágása | m2 | 4500 | 18000 | 3 | 13500 | 54000
1-001-004 | Padlócsatorna nyomvonalának felvágása 400 mm széleséggel | m2 | 2100 | 10000 | 18 | 37800 | 180000
1-001-005 | Lámpatestek bontása vizsgáló téren belül | db | 0 | 1000 | 10 | 0 | 10000
1-001-006 | Elektromos hálózat elbontása | klt | 0 | 55000 | 1 | 0 | 55000
1-001-007 | Elektromos kapcsoló szekrény elbontása | db | 0 | 35000 | 1 | 0 | 35000
|  | klt | 350000 | 0 |  | 0 | 0
| Bontási mukák összesen |  |  |  |  | 51300 | 584000
1-002 | Ideiglenes létesítés
1-002-001 | Ideiglenes fólia fal készítése fa vázon | m2 | 1300 | 2500 | 24 | 31200 | 60000
1-002-002 | Régi Rtg elszállítása és megsemmisítése | db | 350000 | 0 | 1 | 350000 | 0
1-002-003 | Daruzás biztosítása | db | 0 | 350000 | 1 | 0 | 350000
| Ideiglenes létesítés összesen: |  |  |  |  | 381200 | 410000
1-003 | Építési munkák
1-003-001 | Alapozás készítése C20 betonnal | m2 | 65000 | 29000 | 3 | 195000 | 87000
1-003-002 | Betonacél elhelyezése alapba | kg | 395 | 650 | 300 | 118500 | 195000
1-003-003 | Padlócsatorna elhelyezése 300*100 mm keresztmetszettel | m | 39900 | 21000 | 18 | 718200 | 378000
1-003-004 | Padlóburkolat készítés vezetőképes burkolatból, 7 cm-es ivelt lábazattal | m2 | 8790 | 5600 | 39 | 342810 | 218400
1-003-005 | Padlókiegyenlítés 1-3 mm vastagságban melegburkolat alatt | m2 | 8790 | 5600 | 39 | 342810 | 218400
1-003-006 | Ólomüveg ablak beépítése 1000x800 | db | 1150000 | 250000 | 0 | 0 | 0
1-003-007 | Felület előkészítés, részmunkák belső festéseknél felület glettelése | m2 | 390 | 710 | 138 | 53820 | 97980
1-003-008 | Üvegszövet tapéta készítése oldalfalon | m2 | 795 | 560 | 138 | 109710 | 77280
1-003-009 | 2x műanyag mosható festés | m2 | 560 | 1120 | 180 | 100800 | 201600
1-003-010 | Sittszállítás 0,5 m3-től 4m3-ig | m3 | 12800 | 3200 | 24 | 307200 | 76800
| Építési munkák összesen: |  |  |  |  | 1257150 | 890460
1-004 | Elektromos munkák
1-004-001 | Vizsgáló helyiségen belüli elektromos rendszerek kiépítése 6 db süllyesztett 4*18w-os lámpa és 8 dugalj elhelyezésével | klt | 185000 | 65000 | 1 | 185000 | 65000
1-004-002 | Vezérlőhelyiség elektromos hálózat kiépítése 2 db 4*18 w fényforrás és 6 db dugalj kiépítésével | klt | 155000 | 60000 | 1 | 155000 | 60000
1-004-003 | Elektromos betápkábel cserélye 5*35mm2 kiépítésével | m | 8741 | 4000 | 80 | 699280 | 320000
1-004-004 | Elektromos kapcsoló szekrény építése elvi kapcsolási rajznak megfelelően 63A mágneskapcsoló, 63A/30mA FI relé, távkapcsoló és vészleállító kiépítésével beépítésével | db | 695000 | 200000 | 1 | 695000 | 200000
1-004-005 | Szinti elosztó szekrény szükség szerinti átalakítása világítási rendszer és klíma berendezések bekötése miatt | klt | 150000 | 45000 | 1 | 150000 | 45000
1-004-006 | 0,4 kV- os kapcsolószekrény szükség szerinti átalakítása Rtg betápkábel miatt 63A ről 80A történő átállás | klt | 250000 | 60000 | 1 | 250000 | 60000
1-004-007 | Rtg berendezés bekötése elektromos szekrényből 5*25 mm2 és 2*1,5 mm2 keresztmetszetű kábel felhasználásával. | m | 6500 | 2500 | 15 | 97500 | 37500
1-004-008 | Világítási kapcsolók elhelyezése vezetékezéssel | db | 12000 | 7000 | 4 | 48000 | 28000
1-004-009 | Elektromos kábelcsatorna elhelyezése 200*75 mm keresztmetszettel | m | 15000 | 8500 | 6 | 90000 | 51000
1-004-010 | Gépészeti berendezések bekötése épületfelügyeleti rendszerbe | klt | 50000 | 30000 | 1 | 50000 | 30000
1-004-011 | Mérési jegyzőkönyvek elkészítése | db | 0 | 100000 | 1 | 0 | 100000
1-004-012 | Gépészeti berendezések bekötése | db | 15000 | 10000 | 2 | 30000 | 20000
| Elektromos munkák összesen: |  |  |  |  | 2449780 | 1016500
1-005 | Gépészeti munkák
1-005-001 | Légtechnikai anemosztátok szükség szerinti tisztítása | db | 2300 | 5000 | 8 | 18400 | 40000
1-005-002 | 5 kW-os beltéri fai-coil berendezés elhelyezése és bekötése | db | 455000 | 65000 | 1 | 455000 | 65000
1-005-003 | 3,5 kW-os beltéri fai-coil berendezés elhelyezése és bekötése | db | 385000 | 65000 | 1 | 385000 | 65000
| Gépészeti munkák összesen: |  |  |  |  | 858400 | 170000
1-006 | Tervezés
1-006-001 | Orvostechnológiai terv készítése | db |  | 400000 | 1 | 0 | 400000
1-006-002 | Sugárvédelmi terv készítése | db |  | 100000 | 1 | 0 | 100000
1-006-003 | Statikai terv készítése | db |  | 200000 | 1 | 0 | 200000
1-006-004 | Villamos gépész terv készítése | db |  | 150000 | 1 | 0 | 150000
1-006-005 | Megvalósulási terv készítése | db |  | 150000 | 1 | 0 | 150000
| Tervek összesen: |  |  |  |  | 0 | 1000000
| Összesen |  |  |  |  | 5612680 | 4646960
| Anyag+Dij össz. | [5 empty] | 10259640
| ÁFA vetitési alap | [5 empty] | 10259640
| ÁFA 27 % | [5 empty] | 2770102.8
| Bruttó ÁR. | [5 empty] | 13029742.8

## Felvételi Rtg csere (hidden)
|  | Mértékegység | Vállalkozói | Vállalkozói | Mennyiség | Vállalkozói | Vállalkozói
Kódszám | Tevékenység megnevezése |  | Anyagár | Munkadíj |  | Anyagár | Munkadíj
|  | M.e. | Ft/M.e. | Ft/M.e. |  | összesen | összesen
Felvételi Rtg cseréje miatt szükséges átalakítási munkák
1-000 | Takarítási Munkák
1-000-001 | Napi takarítás | ó | 550 | 1300 | 120 | 66000 | 156000
1-000-002 | Átadás előtti tiszta takarítás | m2 | 550 | 1500 | 60 | 33000 | 90000
| Takarítás összesen |  |  |  |  | 99000 | 246000
1-001 | Bontási munkák
1-001-001 | Állmennyezet bontása | m2 | 0 | 3100 | 39 | 0 | 120900
1-001-002 | Padlóburkolat bontása | m2 | 0 | 1700 | 39 | 0 | 66300
1-001-003 | Technológiai alap helyének felvágása | m2 | 4500 | 18000 | 3 | 13500 | 54000
1-001-004 | Padlócsatorna nyomvonalának felvágása 400 mm széleséggel | m2 | 2100 | 10000 | 22 | 46200 | 220000
1-001-005 | Lámpatestek bontása vizsgáló téren belül | db | 0 | 1000 | 10 | 0 | 10000
1-001-006 | Elektromos hálózat elbontása | klt | 0 | 55000 | 1 | 0 | 55000
1-001-007 | Elektromos kapcsoló szekrény elbontása | db | 0 | 35000 | 1 | 0 | 35000
|  | klt |  |  |  | 0 | 0
| Bontási mukák összesen |  |  |  |  | 59700 | 561200
1-002 | Ideiglenes létesítés
1-002-001 | Ideiglenes fólia fal készítése fa vázon | m2 | 1300 | 2500 | 24 | 31200 | 60000
1-002-002 | Régi CT elszállítása és megsemmisítése | db | 350000 | 0 | 1 | 350000 | 0
1-002-003 | Daruzás biztosítása | db | 0 | 350000 | 1 | 0 | 350000
| Ideiglenes létesítés összesen: |  |  |  |  | 381200 | 410000
1-003 | Építési munkák
1-003-001 | Alapozás készítése C20 betonnal | m2 | 65000 | 29500 | 3 | 195000 | 88500
1-003-002 | Betonacél elhelyezése alapba | kg | 395 | 650 | 300 | 118500 | 195000
1-003-003 | Padlócsatorna elhelyezése 300*100 mm keresztmetszettel | m | 39900 | 21000 | 15 | 598500 | 315000
1-003-004 | Padlóburkolat készítés antisztatikus burkolatból, 7 cm-es ivelt lábazattal | m2 | 8790 | 5600 | 39 | 342810 | 218400
1-003-005 | Padlókiegyenlítés 1-3 mm vastagságban melegburkolat alatt | m2 | 1190 | 980 | 39 | 46410 | 38220
1-003-006 | Ólomüveg ablak beépítése | db | 1150000 | 250000 | 0 | 0 | 0
1-003-007 | Felület előkészítés, részmunkák belső festéseknél felület glettelése | m2 | 390 | 710 | 138 | 53820 | 97980
1-003-008 | Üvegszövet tapéta készítése oldalfalon | m2 | 795 | 560 | 138 | 109710 | 77280
1-003-009 | 2x műanyag mosható festés | m2 | 560 | 1120 | 180 | 100800 | 201600
1-003-010 | Állmennyezet építés | m2 | 7670 | 5600 | 39 | 299130 | 218400
1-003-011 | Mennyezeti tartószerkezet elhelyezése | kg | 3900 | 1000 | 500 | 1950000 | 500000
1-003-012 | Távfelvételi állvány mögött 3 mm ólom burkolat megerősítés | m2 | 78900 | 35000 | 4 | 315600 | 140000
1-003-013 | Sittszállítás 0,5 m3-től 4m3-ig | m3 | 12800 | 3200 | 32 | 409600 | 102400
| Építési munkák összesen: |  |  |  |  | 3627880 | 1594280
1-004 | Elektromos munkák
1-004-001 | Vizsgáló helyiségen belüli elektromos rendszerek kiépítése 6 db süllyesztett 4*18w-os lámpa és 8 dugalj elhelyezésével | klt | 185000 | 65000 | 1 | 185000 | 65000
1-004-002 | Technikai helyiség elektromos hálózat kiépítése 2 db 4*18 w fényforrás és 6 db dugalj kiépítésével | klt | 155000 | 60000 | 1 | 155000 | 60000
1-004-003 | Elektromos betápkábel cserélye 5*35mm2 kiépítésével | m | 8741 | 4000 | 80 | 699280 | 320000
1-004-004 | Elektromos kapcsoló szekrény építése elvi kapcsolási rajznak megfelelően 80A mágneskapcsoló, 63A/30mA FI relé, távkapcsoló és vészleállító kiépítésével beépítésével | db | 695000 | 200000 | 1 | 695000 | 200000
1-004-005 | Szinti elosztó szekrény szükség szerinti átalakítása világítási rendszer és klíma berendezések bekötése miatt | klt | 150000 | 45000 | 1 | 150000 | 45000
1-004-006 | 0,4 kV- os kapcsolószekrény szükség szerinti átalakítása MR betápkábel miatt 63 A ről 80A történő átállás | klt | 250000 | 60000 | 1 | 250000 | 60000
1-004-007 | CT berendezés bekötése elektromos szekrényből 5*16 mm2 és 2*1,5 mm2 keresztmetszetű kábel felhasználásával. | m | 6500 | 2500 | 15 | 97500 | 37500
1-004-008 | Világítási kapcsolók elhelyezése vezetékezéssel | db | 12000 | 7000 | 4 | 48000 | 28000
1-004-009 | Elektromos kábelcsatorna elhelyezése 200*75 mm keresztmetszettel | m | 15000 | 8500 | 4 | 60000 | 34000
1-004-010 | Klíma berendezés üzemjelző rendsezere kiépítése | db | 100000 | 50000 | 1 | 100000 | 50000
1-004-011 | Gépészeti berendezések bekötése épületfelügyeleti rendszerbe | klt | 50000 | 30000 | 1 | 50000 | 30000
1-004-012 | Mérési jegyzőkönyvek elkészítése | db | 0 | 100000 | 1 | 0 | 100000
1-004-013 | Gépészeti berendezések bekötése | db | 15000 | 10000 | 3 | 45000 | 30000
| Elektromos munkák összesen: |  |  |  |  | 2534780 | 1059500
1-005 | Gépészeti munkák
1-005-001 | Légtechnikai anemosztátok szükség szerinti tisztítása | db | 2300 | 5000 | 8 | 18400 | 40000
1-005-002 | 5 kW-os beltéri fai-coil berendezés elhelyezése és bekötése | db | 455000 | 65000 | 1 | 455000 | 65000
1-005-003 | 3,5 kW-os beltéri fai-coil berendezés elhelyezése és bekötése | db | 385000 | 65000 | 1 | 385000 | 65000
| Gépészeti munkák összesen: |  |  |  |  | 858400 | 170000
1-006 | Tervezés
1-006-001 | Orvostechnológiai terv készítése | db |  | 400000 | 1 | 0 | 400000
1-006-002 | Sugárvédelmi terv készítése | db |  | 100000 | 1 | 0 | 100000
1-006-003 | Statikai terv készítése | db |  | 200000 | 1 | 0 | 200000
1-006-004 | Villamos gépész terv készítése | db |  | 150000 | 1 | 0 | 150000
1-006-005 | Megvalósulási terv készítése | db |  | 150000 | 1 | 0 | 150000
| Tervek összesen: |  |  |  |  | 0 | 1000000
| Összesen |  |  |  |  | 8016960 | 5340230
| Anyag+Dij össz. | [5 empty] | 13357190
| ÁFA vetitési alap | [5 empty] | 13357190
| ÁFA 27 % | [5 empty] | 3606441.3
| Bruttó ÁR. | [5 empty] | 16963631.3